## Tabelle1
Kalibrierwerte des DVM mit DOGM162W-A
DC-Werte ohne Korrekturberechnung
| Messbereich: 0,25 VDC | [6 empty] | Messbereich: 2,5 VDC | [6 empty] | Messbereich: 25 VDC | [6 empty] | Messbereich: 250 VDC
| FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz |  | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz |  | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz |  | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz
|  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert
| VDC | VDC | VDC | Digits | % | % |  | VDC | VDC | VDC | Digits | % | % |  | VDC | VDC | VDC | Digits | % | % |  | VDC | VDC | VDC | Digits | % | %
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.01 | 0.0095 | -0.0005 | -2 | -5 | -0.2 |  | 0.1 | 0.0975 | -0.0025 | -1 | -2.5 | -0.1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.02 | 0.01975 | -0.00025 | -1 | -1.25 | -0.1 |  | 0.2 | 0.1975 | -0.0025 | -1 | -1.25 | -0.1 |  | 2 | 2.025 | 0.025 | 1 | 1.25 | 0.1 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.03 | 0.02975 | -0.00025 | -1 | -0.83333 | -0.1 |  | 0.3 | 0.2975 | -0.0025 | -1 | -0.83333 | -0.1 |  | 3 | 3.025 | 0.025 | 1 | 0.83333 | 0.1 |  | 30 | 29.5 | -0.5 | -2 | -1.6667 | -0.2
| 0.04 | 0.03975 | -0.00025 | -1 | -0.625 | -0.1 |  | 0.4 | 0.3975 | -0.0025 | -1 | -0.625 | -0.1 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 39.75 | -0.25 | -1 | -0.625 | -0.1
| 0.05 | 0.04975 | -0.00025 | -1 | -0.5 | -0.1 |  | 0.5 | 0.4975 | -0.0025 | -1 | -0.5 | -0.1 |  | 5 | 4.975 | -0.025 | -1 | -0.5 | -0.1 |  | 50 | 49.75 | -0.25 | -1 | -0.5 | -0.1
| 0.06 | 0.05975 | -0.00025 | -1 | -0.41667 | -0.1 |  | 0.6 | 0.5975 | -0.0025 | -1 | -0.41667 | -0.1 |  | 6 | 5.975 | -0.025 | -1 | -0.41667 | -0.1 |  | 60 | 59.75 | -0.25 | -1 | -0.41667 | -0.1
| 0.07 | 0.06975 | -0.00025 | -1 | -0.35714 | -0.1 |  | 0.7 | 0.6975 | -0.0025 | -1 | -0.35714 | -0.1 |  | 7 | 6.975 | -0.025 | -1 | -0.35714 | -0.1 |  | 70 | 69.75 | -0.25 | -1 | -0.35714 | -0.1
| 0.08 | 0.07975 | -0.00025 | -1 | -0.3125 | -0.1 |  | 0.8 | 0.7975 | -0.0025 | -1 | -0.3125 | -0.1 |  | 8 | 7.975 | -0.025 | -1 | -0.3125 | -0.1 |  | 80 | 79.75 | -0.25 | -1 | -0.3125 | -0.1
| 0.09 | 0.08975 | -0.00025 | -1 | -0.27778 | -0.1 |  | 0.9 | 0.8975 | -0.0025 | -1 | -0.27778 | -0.1 |  | 9 | 8.975 | -0.025 | -1 | -0.27778 | -0.1 |  | 90 | 89.75 | -0.25 | -1 | -0.27778 | -0.1
| 0.1 | 0.09975 | -0.00025 | -1 | -0.25 | -0.1 |  | 1 | 0.9975 | -0.0025 | -1 | -0.25 | -0.1 |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.11 | 0.10975 | -0.00025 | -1 | -0.22727 | -0.1 |  | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.12 | 0.11975 | -0.00025 | -1 | -0.20833 | -0.1 |  | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.16 | 0.15975 | -0.00025 | -1 | -0.15625 | -0.1 |  | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 160 | 160.25 | 0.25 | 1 | 0.15625 | 0.1
| 0.17 | 0.16975 | -0.00025 | -1 | -0.14706 | -0.1 |  | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170 | 170.25 | 0.25 | 1 | 0.14706 | 0.1
| 0.18 | 0.17975 | -0.00025 | -1 | -0.13889 | -0.1 |  | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 180 | 180.25 | 0.25 | 1 | 0.13889 | 0.1
| 0.19 | 0.18975 | -0.00025 | -1 | -0.13158 | -0.1 |  | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190 | 190.25 | 0.25 | 1 | 0.13158 | 0.1
| 0.2 | 0.19975 | -0.00025 | -1 | -0.125 | -0.1 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 200.5 | 0.5 | 2 | 0.25 | 0.2
| 0.21 | 0.20975 | -0.00025 | -1 | -0.11905 | -0.1 |  | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 210.5 | 0.5 | 2 | 0.2381 | 0.2
| 0.22 | 0.21975 | -0.00025 | -1 | -0.11364 | -0.1 |  | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 220.5 | 0.5 | 2 | 0.22727 | 0.2
| 0.23 | 0.22975 | -0.00025 | -1 | -0.1087 | -0.1 |  | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 230 | 230.5 | 0.5 | 2 | 0.21739 | 0.2
| 0.24 | 0.23975 | -0.00025 | -1 | -0.10417 | -0.1 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 240 | 240.75 | 0.75 | 3 | 0.3125 | 0.3
| 0.25 | 0.24975 | -0.00025 | -1 | -0.1 | -0.1 |  | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 250.75 | 0.75 | 3 | 0.3 | 0.3
AC-Werte ohne Korrekturberechnung
| Messbereich: 0,25 VAC | [6 empty] | Messbereich: 2,5 VAC | [6 empty] | Messbereich: 25 VAC | [6 empty] | Messbereich: 250 VAC
R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz | R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz | R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz | R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz
|  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert
| VAC | VAC | VAC | Digits | % | % |  | VAC | VAC | VAC | Digits | % | % |  | VAC | VAC | VAC | Digits | % | % |  | VAC | VAC | VAC | Digits | % | %
3 | 0 | 0.0065 | 0.0065 | 26 |  |  | 1 | 0 | 0.0225 | 0.0225 | 9 |  |  | 1 | 0 | 0.125 | 0.125 | 5 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.01 | 0.00925 | -0.00075 | -3 | -7.5 | -0.3 | 3 | 0.1 | 0.065 | -0.035 | -14 | -35 | -1.4 | 2 | 1 | 0.625 | -0.375 | -15 | -37.5 | -1.5 | 2 | 10 | 4.75 | -5.25 | -21 | -52.5 | -2.31
6 | 0.02 | 0.0175 | -0.0025 | -10 | -12.5 | -1 | 6 | 0.2 | 0.1575 | -0.0425 | -17 | -21.25 | -1.7 | 6 | 2 | 1.575 | -0.425 | -17 | -21.25 | -1.7 | 5 | 20 | 14 | -6 | -24 | -30 | -2.64
9 | 0.03 | 0.027 | -0.003 | -12 | -10 | -1.2 | 9 | 0.3 | 0.255 | -0.045 | -18 | -15 | -1.8 | 9 | 3 | 2.55 | -0.45 | -18 | -15 | -1.8 | 8 | 30 | 24 | -6 | -24 | -20 | -2.64
12 | 0.04 | 0.037 | -0.003 | -12 | -7.5 | -1.2 | 12 | 0.4 | 0.355 | -0.045 | -18 | -11.25 | -1.8 | 12 | 4 | 3.525 | -0.475 | -19 | -11.875 | -1.9 | 11 | 40 | 34 | -6 | -24 | -15 | -2.64
15 | 0.05 | 0.04675 | -0.00325 | -13 | -6.5 | -1.3 | 15 | 0.5 | 0.4525 | -0.0475 | -19 | -9.5 | -1.9 | 15 | 5 | 4.525 | -0.475 | -19 | -9.5 | -1.9 | 14 | 50 | 44 | -6 | -24 | -12 | -2.64
18 | 0.06 | 0.05675 | -0.00325 | -13 | -5.4167 | -1.3 | 18 | 0.6 | 0.5525 | -0.0475 | -19 | -7.9167 | -1.9 | 18 | 6 | 5.525 | -0.475 | -19 | -7.9167 | -1.9 | 18 | 60 | 54.25 | -5.75 | -23 | -9.5833 | -2.53
22 | 0.07 | 0.067 | -0.003 | -12 | -4.2857 | -1.2 | 21 | 0.7 | 0.6525 | -0.0475 | -19 | -6.7857 | -1.9 | 21 | 7 | 6.525 | -0.475 | -19 | -6.7857 | -1.9 | 21 | 70 | 64.5 | -5.5 | -22 | -7.8571 | -2.42
25 | 0.08 | 0.077 | -0.003 | -12 | -3.75 | -1.2 | 24 | 0.8 | 0.7525 | -0.0475 | -19 | -5.9375 | -1.9 | 24 | 8 | 7.525 | -0.475 | -19 | -5.9375 | -1.9 | 24 | 80 | 74.5 | -5.5 | -22 | -6.875 | -2.42
28 | 0.09 | 0.087 | -0.003 | -12 | -3.3333 | -1.2 | 27 | 0.9 | 0.8525 | -0.0475 | -19 | -5.2778 | -1.9 | 27 | 9 | 8.55 | -0.45 | -18 | -5 | -1.8 | 27 | 90 | 84.75 | -5.25 | -21 | -5.8333 | -2.31
31 | 0.1 | 0.09725 | -0.00275 | -11 | -2.75 | -1.1 | 31 | 1 | 0.955 | -0.045 | -18 | -4.5 | -1.8 | 31 | 10 | 9.575 | -0.425 | -17 | -4.25 | -1.7 | 30 | 100 | 95 | -5 | -20 | -5 | -2.2
34 | 0.11 | 0.10725 | -0.00275 | -11 | -2.5 | -1.1 | 34 | 1.1 | 1.0575 | -0.0425 | -17 | -3.8636 | -1.7 | 34 | 11 | 10.575 | -0.425 | -17 | -3.8636 | -1.7 | 33 | 110 | 105 | -5 | -20 | -4.5455 | -2.2
37 | 0.12 | 0.1175 | -0.0025 | -10 | -2.0833 | -1 | 37 | 1.2 | 1.16 | -0.04 | -16 | -3.3333 | -1.6 | 37 | 12 | 11.575 | -0.425 | -17 | -3.5417 | -1.7 | 37 | 120 | 115.25 | -4.75 | -19 | -3.9583 | -2.09
41 | 0.13 | 0.1275 | -0.0025 | -10 | -1.9231 | -1 | 40 | 1.3 | 1.26 | -0.04 | -16 | -3.0769 | -1.6 | 40 | 13 | 12.6 | -0.4 | -16 | -3.0769 | -1.6 | 40 | 130 | 125.25 | -4.75 | -19 | -3.6538 | -2.09
44 | 0.14 | 0.13775 | -0.00225 | -9 | -1.6071 | -0.9 | 43 | 1.4 | 1.3625 | -0.0375 | -15 | -2.6786 | -1.5 | 43 | 14 | 13.625 | -0.375 | -15 | -2.6786 | -1.5 | 43 | 140 | 135.5 | -4.5 | -18 | -3.2143 | -1.98
47 | 0.15 | 0.148 | -0.002 | -8 | -1.3333 | -0.8 | 46 | 1.5 | 1.465 | -0.035 | -14 | -2.3333 | -1.4 | 46 | 15 | 14.625 | -0.375 | -15 | -2.5 | -1.5 | 46 | 150 | 145.75 | -4.25 | -17 | -2.8333 | -1.87
50 | 0.16 | 0.15825 | -0.00175 | -7 | -1.0938 | -0.7 | 50 | 1.6 | 1.565 | -0.035 | -14 | -2.1875 | -1.4 | 50 | 16 | 15.65 | -0.35 | -14 | -2.1875 | -1.4 | 49 | 160 | 156 | -4 | -16 | -2.5 | -1.76
53 | 0.17 | 0.16825 | -0.00175 | -7 | -1.0294 | -0.7 | 53 | 1.7 | 1.6675 | -0.0325 | -13 | -1.9118 | -1.3 | 53 | 17 | 16.675 | -0.325 | -13 | -1.9118 | -1.3 | 53 | 170 | 166.25 | -3.75 | -15 | -2.2059 | -1.65
56 | 0.18 | 0.1785 | -0.0015 | -6 | -0.83333 | -0.6 | 56 | 1.8 | 1.7675 | -0.0325 | -13 | -1.8056 | -1.3 | 56 | 18 | 17.7 | -0.3 | -12 | -1.6667 | -1.2 | 56 | 180 | 176.5 | -3.5 | -14 | -1.9444 | -1.54
59 | 0.19 | 0.1885 | -0.0015 | -6 | -0.78947 | -0.6 | 59 | 1.9 | 1.87 | -0.03 | -12 | -1.5789 | -1.2 | 59 | 19 | 18.7 | -0.3 | -12 | -1.5789 | -1.2 | 59 | 190 | 186.5 | -3.5 | -14 | -1.8421 | -1.54
63 | 0.2 | 0.19875 | -0.00125 | -5 | -0.625 | -0.5 | 62 | 2 | 1.9725 | -0.0275 | -11 | -1.375 | -1.1 | 62 | 20 | 19.725 | -0.275 | -11 | -1.375 | -1.1 | 62 | 200 | 196.75 | -3.25 | -13 | -1.625 | -1.43
66 | 0.21 | 0.209 | -0.001 | -4 | -0.47619 | -0.4 | 65 | 2.1 | 2.075 | -0.025 | -10 | -1.1905 | -1 | 65 | 21 | 20.725 | -0.275 | -11 | -1.3095 | -1.1 | 65 | 210 | 207 | -3 | -12 | -1.4286 | -1.32
69 | 0.22 | 0.21925 | -0.00075 | -3 | -0.34091 | -0.3 | 69 | 2.2 | 2.175 | -0.025 | -10 | -1.1364 | -1 | 69 | 22 | 21.725 | -0.275 | -11 | -1.25 | -1.1 | 69 | 220 | 217.25 | -2.75 | -11 | -1.25 | -1.21
72 | 0.23 | 0.22925 | -0.00075 | -3 | -0.32609 | -0.3 | 72 | 2.3 | 2.2775 | -0.0225 | -9 | -0.97826 | -0.9 | 72 | 23 | 22.75 | -0.25 | -10 | -1.087 | -1 |  | 230 |  |  | (-10) | geschätzte Werte
75 | 0.24 | 0.2395 | -0.0005 | -2 | -0.20833 | -0.2 | 75 | 2.4 | 2.38 | -0.02 | -8 | -0.83333 | -0.8 | 75 | 24 | 23.8 | -0.2 | -8 | -0.83333 | -0.8 |  | 240 |  |  | ( -9) | für die
79 | 0.25 | 0.2495 | -0.0005 | -2 | -0.2 | -0.2 | 78 | 2.5 | 2.4825 | -0.0175 | -7 | -0.7 | -0.7 | 78 | 25 | 24.825 | -0.175 | -7 | -0.7 | -0.7 |  | 250 |  |  | ( -8) | Korrekturberechnung
AC-Werte mit Korrekturberechnung (Spannungswerte: Batteriespannung jeweils nach dem Ende des Kalibriervorgangs)
| Messbereich: 0,25 VAC berechnet (3,814 V) | [6 empty] | Messbereich: 2,5 VAC berechnet (3,833 V) | [6 empty] | Messbereich: 25 VAC berechnet (3,809 V) | [6 empty] | Messbereich: 250 VAC berechnet (3,806 V)
R24
R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz | R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz | R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz |  | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz
|  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert |  |  |  |  | vom Wert | vom Wert | vom Endwert
| VAC | VAC | VAC | Digits | % | % |  | VAC | VAC | VAC | Digits | % | % |  | VAC | VAC | VAC | Digits | % | % |  | VAC | VAC | VAC | Digits | % | %
1 | 0 | 0.00925 | 0.00925 | 37 |  |  | 1 | 0 | 0.025 | 0.025 | 10 |  |  | 1 | 0 | 0.125 | 0.25 | 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.01 | 0.01175 | 0.00175 | 7 | 17.5 | 0.7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.975 | -0.025 | -1 | -2.5 | -0.1 | 3 | 10 | 10.25 | 0.25 | 1 | 2.5 | 0.1
6 | 0.02 | 0.02025 | 0.00025 | 1 | 1.25 | 0.1 | 6 | 0.2 | 0.1925 | -0.0075 | -3 | -3.75 | -0.3 | 6 | 2 | 1.975 | -0.025 | -1 | -1.25 | -0.1 | 6 | 20 | 20.5 | 0.5 | 2 | 2.5 | 0.2
9 | 0.03 | 0.02975 | -0.00025 | -1 | -0.83333 | -0.1 | 9 | 0.3 | 0.2975 | -0.0025 | -1 | -0.83333 | -0.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 30.5 | 0.5 | 2 | 1.6667 | 0.2
12 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4.025 | 0.025 | 1 | 0.625 | 0.1 | 12 | 40 | 40.5 | 0.5 | 2 | 1.25 | 0.2
15 | 0.05 | 0.04975 | -0.00025 | -1 | -0.5 | -0.1 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 50.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.2
18 | 0.06 | 0.05975 | -0.00025 | -1 | -0.41667 | -0.1 | 18 | 0.6 | 0.5975 | -0.0025 | -1 | -0.41667 | -0.1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60 | 60.25 | 0.25 | 1 | 0.41667 | 0.1
21 | 0.07 | 0.06975 | -0.00025 | -1 | -0.35714 | -0.1 | 21 | 0.7 | 0.6975 | -0.0025 | -1 | -0.35714 | -0.1 | 21 | 7 | 7.025 | 0.025 | 1 | 0.35714 | 0.1 | 21 | 70 | 70.25 | 0.25 | 1 | 0.35714 | 0.1
24 | 0.08 | 0.07975 | -0.00025 | -1 | -0.3125 | -0.1 | 24 | 0.8 | 0.7975 | -0.0025 | -1 | -0.3125 | -0.1 | 24 | 8 | 8.025 | 0.025 | 1 | 0.3125 | 0.1 | 24 | 80 | 80.5 | 0.5 | 2 | 0.625 | 0.2
27 | 0.09 | 0.08975 | -0.00025 | -1 | -0.27778 | -0.1 | 27 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 90 | 90.25 | 0.25 | 1 | 0.27778 | 0.1
31 | 0.1 | 0.09975 | -0.00025 | -1 | -0.25 | -0.1 | 31 | 1 | 1.0025 | 0.0025 | 1 | 0.25 | 0.1 | 31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100 | 100.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.1
34 | 0.11 | 0.10975 | -0.00025 | -1 | -0.22727 | -0.1 | 34 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 110 | 110.5 | 0.5 | 2 | 0.45455 | 0.2
37 | 0.12 | 0.1195 | -0.0005 | -2 | -0.41667 | -0.2 | 37 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 12.025 | 0.025 | 1 | 0.20833 | 0.1 | 37 | 120 | 120.25 | 0.25 | 1 | 0.20833 | 0.1
40 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 | 13.025 | 0.025 | 1 | 0.19231 | 0.1 | 40 | 130 | 130.5 | 0.5 | 2 | 0.38462 | 0.2
43 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 140 | 140.5 | 0.5 | 2 | 0.35714 | 0.2
46 | 0.15 | 0.14975 | -0.00025 | -1 | -0.16667 | -0.1 | 46 | 1.5 | 1.4975 | -0.0025 | -1 | -0.16667 | -0.1 | 46 | 15 | 15.025 | 0.025 | 1 | 0.16667 | 0.1 | 46 | 150 | 150.25 | 0.25 | 1 | 0.16667 | 0.1
50 | 0.16 | 0.1595 | -0.0005 | -2 | -0.3125 | -0.2 | 50 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 160 | 160.25 | 0.25 | 1 | 0.15625 | 0.1
53 | 0.17 | 0.16975 | -0.00025 | -1 | -0.14706 | -0.1 | 53 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 170 | 170.25 | 0.25 | 1 | 0.14706 | 0.1
56 | 0.18 | 0.1795 | -0.0005 | -2 | -0.27778 | -0.2 | 56 | 1.8 | 1.8025 | 0.0025 | 1 | 0.13889 | 0.1 | 56 | 18 | 17.975 | -0.025 | -1 | -0.13889 | -0.1 | 56 | 180 | 180.25 | 0.25 | 1 | 0.13889 | 0.1
59 | 0.19 | 0.18975 | -0.00025 | -1 | -0.13158 | -0.1 | 59 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0.2 | 0.19975 | -0.00025 | -1 | -0.125 | -0.1 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 20 | 19.975 | -0.025 | -1 | -0.125 | -0.1 | 62 | 200 | 200.25 | 0.25 | 1 | 0.125 | 0.1
66 | 0.21 | 0.20975 | -0.00025 | -1 | -0.11905 | -0.1 | 66 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 21 | 21.025 | 0.025 | 1 | 0.11905 | 0.1 | 66 | 210 | 210.25 | 0.25 | 1 | 0.11905 | 0.1
69 | 0.22 | 0.21975 | -0.00025 | -1 | -0.11364 | -0.1 | 69 | 2.2 | 2.2025 | 0.0025 | 1 | 0.11364 | 0.1 | 69 | 22 | 22.05 | 0.05 | 2 | 0.22727 | 0.2 | 69 | 220 | 220.25 | 0.25 | 1 | 0.11364 | 0.1
72 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.3 | 2.3025 | 0.0025 | 1 | 0.1087 | 0.1 | 72 | 23 | 23.025 | 0.025 | 1 | 0.1087 | 0.1 | 72 | 230
75 | 0.24 | 0.2395 | -0.0005 | -2 | -0.20833 | -0.2 | 75 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 24 | 24.025 | 0.025 | 1 | 0.10417 | 0.1 | 75 | 240
79 | 0.25 | 0.24975 | -0.00025 | -1 | -0.1 | -0.1 | 79 | 2.5 | 2.4975 | -0.0025 | -1 | -0.1 | -0.1 | 79 | 25 | 25.05 | 0.05 | 2 | 0.2 | 0.2 | 79 | 250
| Zahlen für die Fehlerkurve unten | [6 empty] | Messbereich: 2,5 VAC berechnet (4,67 V) | [6 empty] | 3 Zellen zu je 1,5 V zur Beurteilung des Einflusses der Batteriespannung
| kopiert aus "AC-Werte ohne Korrekturberechnung" | [5 empty] | R24 | FLUKE 189 | DVM | Differenz | Differenz | Differenz | Differenz
| Messbereich 2,5 VAC | [9 empty] | vom Wert | vom Wert | vom Endwert
[8 empty] | VAC | VAC | VAC | Digits | % | %
| 0 | 9 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0.025 | 0.025 | 10
| 0.1 | -14 |  |  |  |  | 3 | 0.1 | 0.0975 | -0.0025 | -1 | -2.5 | -0.1
| 0.2 | -17 |  |  |  |  | 6 | 0.2 | 0.1875 | -0.0125 | -5 | -6.25 | -0.5
| 0.3 | -18 |  |  |  |  | 9 | 0.3 | 0.2925 | -0.0075 | -3 | -2.5 | -0.3
| 0.4 | -18 |  |  |  |  | 12 | 0.4 | 0.395 | -0.005 | -2 | -1.25 | -0.2
| 0.5 | -19 |  |  |  |  | 15 | 0.5 | 0.495 | -0.005 | -2 | -1 | -0.2
| 0.6 | -19 |  |  |  |  | 18 | 0.6 | 0.595 | -0.005 | -2 | -0.83333 | -0.2
| 0.7 | -19 |  |  |  |  | 21 | 0.7 | 0.695 | -0.005 | -2 | -0.71429 | -0.2
| 0.8 | -19 |  |  |  |  | 24 | 0.8 | 0.795 | -0.005 | -2 | -0.625 | -0.2
| 0.9 | -19 |  |  |  |  | 27 | 0.9 | 0.8975 | -0.0025 | -1 | -0.27778 | -0.1
| 1 | -18 |  |  |  |  | 31 | 1 | 0.9975 | -0.0025 | -1 | -0.25 | -0.1
| 1.1 | -17 |  |  |  |  | 34 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | -16 |  |  |  |  | 37 | 1.2 | 1.195 | -0.005 | -2 | -0.41667 | -0.2
| 1.3 | -16 |  |  |  |  | 40 | 1.3 | 1.2975 | -0.0025 | -1 | -0.19231 | -0.1
| 1.4 | -15 |  |  |  |  | 43 | 1.4 | 1.3975 | -0.0025 | -1 | -0.17857 | -0.1
| 1.5 | -14 |  |  |  |  | 46 | 1.5 | 1.495 | -0.005 | -2 | -0.33333 | -0.2
| 1.6 | -14 |  |  |  |  | 50 | 1.6 | 1.595 | -0.005 | -2 | -0.3125 | -0.2
| 1.7 | -13 |  |  |  |  | 53 | 1.7 | 1.6975 | -0.0025 | -1 | -0.14706 | -0.1
| 1.8 | -13 |  |  |  |  | 56 | 1.8 | 1.7975 | -0.0025 | -1 | -0.13889 | -0.1
| 1.9 | -12 |  |  |  |  | 59 | 1.9 | 1.8975 | -0.0025 | -1 | -0.13158 | -0.1
| 2 | -11 |  |  |  |  | 62 | 2 | 1.9975 | -0.0025 | -1 | -0.125 | -0.1
| 2.1 | -10 |  |  |  |  | 66 | 2.1 | 2.095 | -0.005 | -2 | -0.2381 | -0.2
| 2.2 | -10 |  |  |  |  | 69 | 2.2 | 2.1975 | -0.0025 | -1 | -0.11364 | -0.1
| 2.3 | -9 |  |  |  |  | 72 | 2.3 | 2.2975 | -0.0025 | -1 | -0.1087 | -0.1
| 2.4 | -8 |  |  |  |  | 75 | 2.4 | 2.3975 | -0.0025 | -1 | -0.10417 | -0.1
| 2.5 | -7 |  |  |  |  | 79 | 2.5 | 2.4975 | -0.0025 | -1 | -0.1 | -0.1

## Tabelle2
Kalibrierwerte des DVM mit DOGM162W-A
Untersucht wurde eine Fehlerkurve der AC-Werte ohne Korrekturberechnung, Messbereich 2,5 [V]
Ergebnisse der Untersuchung:
Eine polynomische Reihe 4. Ordnung passt sich ausreichend gut der Fehlerkurve an: Y = F4*X^4 - F3*X^3 + F2*X^2 - F1*X^1 - Konstante
Die Faktoren können auf 2 Stellen nach dem Dezimalzeichen gekürzt werden, notfalls auch auf 1 Stelle nach dem Dezimalzeichen.
Die Kürzung der Faktoren auf ganze Zahlen führt zu keinem sinnvollen Ergebnis.
Trendlinie polynomisch 4.Grad, Faktoren mit der vollen Anzahl der Nachkommastellen
X | X^4 | 2,741…*x^4 | X^3 | 15,609…*x^3 | X^2 | 35,813…*X^2 | X^1 | 11,916…*X^1 | Konstante | Reihe1 X | Reihe1 Y | Trendlinie
polynomisch
0.1 | 0.0001 | 0.00024711 | 0.001 | 0.015609 | 0.01 | 0.35814 | 0.1 | 2.8592 | 11.9166 | 0.1 | -14 | -14.4331
0.2 | 0.0016 | 0.0039537 | 0.008 | 0.12487 | 0.04 | 1.4325 | 0.2 | 5.7185 | 11.9166 | 0.2 | -17 | -16.3235
0.3 | 0.0081 | 0.020016 | 0.027 | 0.42145 | 0.09 | 3.2232 | 0.3 | 8.5777 | 11.9166 | 0.3 | -18 | -17.6725
0.4 | 0.0256 | 0.06326 | 0.064 | 0.99898 | 0.16 | 5.7302 | 0.4 | 11.437 | 11.9166 | 0.4 | -18 | -18.5591
0.5 | 0.0625 | 0.15444 | 0.125 | 1.9511 | 0.25 | 8.9534 | 0.5 | 14.2962 | 11.9166 | 0.5 | -19 | -19.0561
0.6 | 0.1296 | 0.32025 | 0.216 | 3.3716 | 0.36 | 12.8929 | 0.6 | 17.1554 | 11.9166 | 0.6 | -19 | -19.2305
0.7 | 0.2401 | 0.59331 | 0.343 | 5.3539 | 0.49 | 17.5486 | 0.7 | 20.0147 | 11.9166 | 0.7 | -19 | -19.1433
0.8 | 0.4096 | 1.0122 | 0.512 | 7.9919 | 0.64 | 22.9207 | 0.8 | 22.8739 | 11.9166 | 0.8 | -19 | -18.8496
0.9 | 0.6561 | 1.6213 | 0.729 | 11.379 | 0.81 | 29.009 | 0.9 | 25.7332 | 11.9166 | 0.9 | -19 | -18.3986
1 | 1 | 2.4711 | 1 | 15.6091 | 1 | 35.8135 | 1 | 28.5924 | 11.9166 | 1 | -18 | -17.8335
1.1 | 1.4641 | 3.6179 | 1.331 | 20.7757 | 1.21 | 43.3344 | 1.1 | 31.4516 | 11.9166 | 1.1 | -17 | -17.1917
1.2 | 2.0736 | 5.124 | 1.728 | 26.9726 | 1.44 | 51.5715 | 1.2 | 34.3109 | 11.9166 | 1.2 | -16 | -16.5045
1.3 | 2.8561 | 7.0577 | 2.197 | 34.2932 | 1.69 | 60.5249 | 1.3 | 37.1701 | 11.9166 | 1.3 | -16 | -15.7974
1.4 | 3.8416 | 9.4929 | 2.744 | 42.8314 | 1.96 | 70.1945 | 1.4 | 40.0294 | 11.9166 | 1.4 | -15 | -15.09
1.5 | 5.0625 | 12.5099 | 3.375 | 52.6808 | 2.25 | 80.5804 | 1.5 | 42.8886 | 11.9166 | 1.5 | -14 | -14.3957
1.6 | 6.5536 | 16.1945 | 4.096 | 63.9349 | 2.56 | 91.6826 | 1.6 | 45.7478 | 11.9166 | 1.6 | -14 | -13.7223
1.7 | 8.3521 | 20.6387 | 4.913 | 76.6876 | 2.89 | 103.5011 | 1.7 | 48.6071 | 11.9166 | 1.7 | -13 | -13.0714
1.8 | 10.4976 | 25.9404 | 5.832 | 91.0324 | 3.24 | 116.0358 | 1.8 | 51.4663 | 11.9166 | 1.8 | -13 | -12.439
1.9 | 13.0321 | 32.2034 | 6.859 | 107.0629 | 3.61 | 129.2868 | 1.9 | 54.3256 | 11.9166 | 1.9 | -12 | -11.8149
2 | 16 | 39.5373 | 8 | 124.8729 | 4 | 143.2541 | 2 | 57.1848 | 11.9166 | 2 | -11 | -11.1829
2.1 | 19.4481 | 48.0579 | 9.261 | 144.556 | 4.41 | 157.9376 | 2.1 | 60.0441 | 11.9166 | 2.1 | -10 | -10.5211
2.2 | 23.4256 | 57.8866 | 10.648 | 166.2059 | 4.84 | 173.3375 | 2.2 | 62.9033 | 11.9166 | 2.2 | -10 | -9.8017
2.3 | 27.9841 | 69.1511 | 12.167 | 189.9161 | 5.29 | 189.4535 | 2.3 | 65.7625 | 11.9166 | 2.3 | -9 | -8.9906
2.4 | 33.1776 | 81.9846 | 13.824 | 215.7804 | 5.76 | 206.2859 | 2.4 | 68.6218 | 11.9166 | 2.4 | -8 | -8.0482
2.5 | 39.0625 | 96.5267 | 15.625 | 243.8924 | 6.25 | 223.8345 | 2.5 | 71.481 | 11.9166 | 2.5 | -7 | -6.9288
Reihe2 aus der Trendlinie, Faktoren gekürzt auf 2 Stellen nach dem Dezimalzeichen
X | X°4 | 2,47*X^4 | X^3 | 15,61*X^3 | X^2 | 35,81*X^2 | X^1 | 28,59*X^1 | Konstante | Reihe1 X | Reihe1 Y | Reihe2 Y
0.1 | 0.0001 | 0.000247 | 0.001 | 0.01561 | 0.01 | 0.3581 | 0.1 | 2.859 | 11.92 | 0.1 | -14 | -14.4363
0.2 | 0.0016 | 0.003952 | 0.008 | 0.12488 | 0.04 | 1.4324 | 0.2 | 5.718 | 11.92 | 0.2 | -17 | -16.3265
0.3 | 0.0081 | 0.020007 | 0.027 | 0.42147 | 0.09 | 3.2229 | 0.3 | 8.577 | 11.92 | 0.3 | -18 | -17.6756
0.4 | 0.0256 | 0.063232 | 0.064 | 0.99904 | 0.16 | 5.7296 | 0.4 | 11.436 | 11.92 | 0.4 | -18 | -18.5622
0.5 | 0.0625 | 0.15438 | 0.125 | 1.9512 | 0.25 | 8.9525 | 0.5 | 14.295 | 11.92 | 0.5 | -19 | -19.0594
0.6 | 0.1296 | 0.32011 | 0.216 | 3.3718 | 0.36 | 12.8916 | 0.6 | 17.154 | 11.92 | 0.6 | -19 | -19.234
0.7 | 0.2401 | 0.59305 | 0.343 | 5.3542 | 0.49 | 17.5469 | 0.7 | 20.013 | 11.92 | 0.7 | -19 | -19.1473
0.8 | 0.4096 | 1.0117 | 0.512 | 7.9923 | 0.64 | 22.9184 | 0.8 | 22.872 | 11.92 | 0.8 | -19 | -18.8542
0.9 | 0.6561 | 1.6206 | 0.729 | 11.3797 | 0.81 | 29.0061 | 0.9 | 25.731 | 11.92 | 0.9 | -19 | -18.404
1 | 1 | 2.47 | 1 | 15.61 | 1 | 35.81 | 1 | 28.59 | 11.92 | 1 | -18 | -17.84
1.1 | 1.4641 | 3.6163 | 1.331 | 20.7769 | 1.21 | 43.3301 | 1.1 | 31.449 | 11.92 | 1.1 | -17 | -17.1995
1.2 | 2.0736 | 5.1218 | 1.728 | 26.9741 | 1.44 | 51.5664 | 1.2 | 34.308 | 11.92 | 1.2 | -16 | -16.5139
1.3 | 2.8561 | 7.0546 | 2.197 | 34.2952 | 1.69 | 60.5189 | 1.3 | 37.167 | 11.92 | 1.3 | -16 | -15.8087
1.4 | 3.8416 | 9.4888 | 2.744 | 42.8338 | 1.96 | 70.1876 | 1.4 | 40.026 | 11.92 | 1.4 | -15 | -15.1035
1.5 | 5.0625 | 12.5044 | 3.375 | 52.6838 | 2.25 | 80.5725 | 1.5 | 42.885 | 11.92 | 1.5 | -14 | -14.4119
1.6 | 6.5536 | 16.1874 | 4.096 | 63.9386 | 2.56 | 91.6736 | 1.6 | 45.744 | 11.92 | 1.6 | -14 | -13.7416
1.7 | 8.3521 | 20.6297 | 4.913 | 76.6919 | 2.89 | 103.4909 | 1.7 | 48.603 | 11.92 | 1.7 | -13 | -13.0943
1.8 | 10.4976 | 25.9291 | 5.832 | 91.0375 | 3.24 | 116.0244 | 1.8 | 51.462 | 11.92 | 1.8 | -13 | -12.466
1.9 | 13.0321 | 32.1893 | 6.859 | 107.069 | 3.61 | 129.2741 | 1.9 | 54.321 | 11.92 | 1.9 | -12 | -11.8466
2 | 16 | 39.52 | 8 | 124.88 | 4 | 143.24 | 2 | 57.18 | 11.92 | 2 | -11 | -11.22
2.1 | 19.4481 | 48.0368 | 9.261 | 144.5642 | 4.41 | 157.9221 | 2.1 | 60.039 | 11.92 | 2.1 | -10 | -10.5643
2.2 | 23.4256 | 57.8612 | 10.648 | 166.2153 | 4.84 | 173.3204 | 2.2 | 62.898 | 11.92 | 2.2 | -10 | -9.8516
2.3 | 27.9841 | 69.1207 | 12.167 | 189.9269 | 5.29 | 189.4349 | 2.3 | 65.757 | 11.92 | 2.3 | -9 | -9.0482
2.4 | 33.1776 | 81.9487 | 13.824 | 215.7926 | 5.76 | 206.2656 | 2.4 | 68.616 | 11.92 | 2.4 | -8 | -8.1144
2.5 | 39.0625 | 96.4844 | 15.625 | 243.9062 | 6.25 | 223.8125 | 2.5 | 71.475 | 11.92 | 2.5 | -7 | -7.0044
Reihe3 aus der Trendlinie, Faktoren gekürzt auf 1 Stelle nach dem Dezimalzeichen
X | X°4 | 2,5*X^4 | X^3 | 15,6*X^3 | X^2 | 35,8*X^2 | X^1 | 28,6*X^1 | Konstante | Reihe1 X | Reihe1 Y | Reihe3 Y
0.1 | 0.0001 | 0.00025 | 0.001 | 0.0156 | 0.01 | 0.358 | 0.1 | 2.86 | 11.9 | 0.1 | -14 | -14.4174
0.2 | 0.0016 | 0.004 | 0.008 | 0.1248 | 0.04 | 1.432 | 0.2 | 5.72 | 11.9 | 0.2 | -17 | -16.3088
0.3 | 0.0081 | 0.02025 | 0.027 | 0.4212 | 0.09 | 3.222 | 0.3 | 8.58 | 11.9 | 0.3 | -18 | -17.659
0.4 | 0.0256 | 0.064 | 0.064 | 0.9984 | 0.16 | 5.728 | 0.4 | 11.44 | 11.9 | 0.4 | -18 | -18.5464
0.5 | 0.0625 | 0.15625 | 0.125 | 1.95 | 0.25 | 8.95 | 0.5 | 14.3 | 11.9 | 0.5 | -19 | -19.0437
0.6 | 0.1296 | 0.324 | 0.216 | 3.3696 | 0.36 | 12.888 | 0.6 | 17.16 | 11.9 | 0.6 | -19 | -19.2176
0.7 | 0.2401 | 0.60025 | 0.343 | 5.3508 | 0.49 | 17.542 | 0.7 | 20.02 | 11.9 | 0.7 | -19 | -19.1286
0.8 | 0.4096 | 1.024 | 0.512 | 7.9872 | 0.64 | 22.912 | 0.8 | 22.88 | 11.9 | 0.8 | -19 | -18.8312
0.9 | 0.6561 | 1.6402 | 0.729 | 11.3724 | 0.81 | 28.998 | 0.9 | 25.74 | 11.9 | 0.9 | -19 | -18.3742
1 | 1 | 2.5 | 1 | 15.6 | 1 | 35.8 | 1 | 28.6 | 11.9 | 1 | -18 | -17.8
1.1 | 1.4641 | 3.6603 | 1.331 | 20.7636 | 1.21 | 43.318 | 1.1 | 31.46 | 11.9 | 1.1 | -17 | -17.1454
1.2 | 2.0736 | 5.184 | 1.728 | 26.9568 | 1.44 | 51.552 | 1.2 | 34.32 | 11.9 | 1.2 | -16 | -16.4408
1.3 | 2.8561 | 7.1402 | 2.197 | 34.2732 | 1.69 | 60.502 | 1.3 | 37.18 | 11.9 | 1.3 | -16 | -15.711
1.4 | 3.8416 | 9.604 | 2.744 | 42.8064 | 1.96 | 70.168 | 1.4 | 40.04 | 11.9 | 1.4 | -15 | -14.9744
1.5 | 5.0625 | 12.6562 | 3.375 | 52.65 | 2.25 | 80.55 | 1.5 | 42.9 | 11.9 | 1.5 | -14 | -14.2438
1.6 | 6.5536 | 16.384 | 4.096 | 63.8976 | 2.56 | 91.648 | 1.6 | 45.76 | 11.9 | 1.6 | -14 | -13.5256
1.7 | 8.3521 | 20.8803 | 4.913 | 76.6428 | 2.89 | 103.462 | 1.7 | 48.62 | 11.9 | 1.7 | -13 | -12.8206
1.8 | 10.4976 | 26.244 | 5.832 | 90.9792 | 3.24 | 115.992 | 1.8 | 51.48 | 11.9 | 1.8 | -13 | -12.1232
1.9 | 13.0321 | 32.5802 | 6.859 | 107.0004 | 3.61 | 129.238 | 1.9 | 54.34 | 11.9 | 1.9 | -12 | -11.4222
2 | 16 | 40 | 8 | 124.8 | 4 | 143.2 | 2 | 57.2 | 11.9 | 2 | -11 | -10.7
2.1 | 19.4481 | 48.6203 | 9.261 | 144.4716 | 4.41 | 157.878 | 2.1 | 60.06 | 11.9 | 2.1 | -10 | -9.9334
2.2 | 23.4256 | 58.564 | 10.648 | 166.1088 | 4.84 | 173.272 | 2.2 | 62.92 | 11.9 | 2.2 | -10 | -9.0928
2.3 | 27.9841 | 69.9603 | 12.167 | 189.8052 | 5.29 | 189.382 | 2.3 | 65.78 | 11.9 | 2.3 | -9 | -8.1429
2.4 | 33.1776 | 82.944 | 13.824 | 215.6544 | 5.76 | 206.208 | 2.4 | 68.64 | 11.9 | 2.4 | -8 | -7.0424
2.5 | 39.0625 | 97.6563 | 15.625 | 243.75 | 6.25 | 223.75 | 2.5 | 71.5 | 11.9 | 2.5 | -7 | -5.7438
Reihe3 aus der Trendlinie, Faktoren gekürzt auf 0 Stellen nach dem Dezimalzeichen
X | X°4 | 2*X^4 | X^3 | 16*X^3 | X^2 | 36*X^2 | X^1 | 29*X^1 | Konstante | Reihe1 X | Reihe1 Y | Reihe4 Y
0.1 | 0.0001 | 0.0002 | 0.001 | 0.016 | 0.01 | 0.36 | 0.1 | 2.9 | 12 | 0.1 | -14 | -14.5558
0.2 | 0.0016 | 0.0032 | 0.008 | 0.128 | 0.04 | 1.44 | 0.2 | 5.8 | 12 | 0.2 | -17 | -16.4848
0.3 | 0.0081 | 0.0162 | 0.027 | 0.432 | 0.09 | 3.24 | 0.3 | 8.7 | 12 | 0.3 | -18 | -17.8758
0.4 | 0.0256 | 0.0512 | 0.064 | 1.024 | 0.16 | 5.76 | 0.4 | 11.6 | 12 | 0.4 | -18 | -18.8128
0.5 | 0.0625 | 0.125 | 0.125 | 2 | 0.25 | 9 | 0.5 | 14.5 | 12 | 0.5 | -19 | -19.375
0.6 | 0.1296 | 0.2592 | 0.216 | 3.456 | 0.36 | 12.96 | 0.6 | 17.4 | 12 | 0.6 | -19 | -19.6368
0.7 | 0.2401 | 0.4802 | 0.343 | 5.488 | 0.49 | 17.64 | 0.7 | 20.3 | 12 | 0.7 | -19 | -19.6678
0.8 | 0.4096 | 0.8192 | 0.512 | 8.192 | 0.64 | 23.04 | 0.8 | 23.2 | 12 | 0.8 | -19 | -19.5328
0.9 | 0.6561 | 1.3122 | 0.729 | 11.664 | 0.81 | 29.16 | 0.9 | 26.1 | 12 | 0.9 | -19 | -19.2918
1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 36 | 1 | 29 | 12 | 1 | -18 | -19
1.1 | 1.4641 | 2.9282 | 1.331 | 21.296 | 1.21 | 43.56 | 1.1 | 31.9 | 12 | 1.1 | -17 | -18.7078
1.2 | 2.0736 | 4.1472 | 1.728 | 27.648 | 1.44 | 51.84 | 1.2 | 34.8 | 12 | 1.2 | -16 | -18.4608
1.3 | 2.8561 | 5.7122 | 2.197 | 35.152 | 1.69 | 60.84 | 1.3 | 37.7 | 12 | 1.3 | -16 | -18.2998
1.4 | 3.8416 | 7.6832 | 2.744 | 43.904 | 1.96 | 70.56 | 1.4 | 40.6 | 12 | 1.4 | -15 | -18.2608
1.5 | 5.0625 | 10.125 | 3.375 | 54 | 2.25 | 81 | 1.5 | 43.5 | 12 | 1.5 | -14 | -18.375
1.6 | 6.5536 | 13.1072 | 4.096 | 65.536 | 2.56 | 92.16 | 1.6 | 46.4 | 12 | 1.6 | -14 | -18.6688
1.7 | 8.3521 | 16.7042 | 4.913 | 78.608 | 2.89 | 104.04 | 1.7 | 49.3 | 12 | 1.7 | -13 | -19.1638
1.8 | 10.4976 | 20.9952 | 5.832 | 93.312 | 3.24 | 116.64 | 1.8 | 52.2 | 12 | 1.8 | -13 | -19.8768
1.9 | 13.0321 | 26.0642 | 6.859 | 109.744 | 3.61 | 129.96 | 1.9 | 55.1 | 12 | 1.9 | -12 | -20.8198
2 | 16 | 32 | 8 | 128 | 4 | 144 | 2 | 58 | 12 | 2 | -11 | -22
2.1 | 19.4481 | 38.8962 | 9.261 | 148.176 | 4.41 | 158.76 | 2.1 | 60.9 | 12 | 2.1 | -10 | -23.4198
2.2 | 23.4256 | 46.8512 | 10.648 | 170.368 | 4.84 | 174.24 | 2.2 | 63.8 | 12 | 2.2 | -10 | -25.0768
2.3 | 27.9841 | 55.9682 | 12.167 | 194.672 | 5.29 | 190.44 | 2.3 | 66.7 | 12 | 2.3 | -9 | -26.9638
2.4 | 33.1776 | 66.3552 | 13.824 | 221.184 | 5.76 | 207.36 | 2.4 | 69.6 | 12 | 2.4 | -8 | -29.0688
2.5 | 39.0625 | 78.125 | 15.625 | 250 | 6.25 | 225 | 2.5 | 72.5 | 12 | 2.5 | -7 | -31.375